HSDG-A/M型

湿度发生器

1、概述
湿度发生器（humidity generator）是在一定条件下能发生水蒸气含量恒定且可知的气流或气氛的装置的总称,可在相对湿度为 0-95%RH 的范围内精确控制，同时可实现气体的流量、温度的精确控制。它在燃料电池、特种材料学科、化学工业、石油工业、医药、环保和钢铁等多种领域的科研和生产中有着重要的应用。

HSDG 系列湿度发生器具有精度高、重复性好、软启动、稳定可靠等特点，其操作简单，使用方便。
2、主要技术参数（流量、压力要求可定制）

表1. HSDG-A/M型湿度发生器性能指标

	项目

型号
	HSDG-A
	HSDG-M

	气体种类
	空气、氮气

	使用压力
	常压

	气体流量
	0~2L/min，±1%F.S，可调
	0.2~2L/min，±2.5%F.S，可调

	气体温度
	室温~80℃，可调

	气体湿度
	5~95%RH，可调

	湿度稳定性
	＜0.5%RH
	＜1%RH

	温度稳定性
	±0.1℃
	±0.2℃

	湿度显示精度
	±0.8%RH
	±2%RH

	工作电压
	220V AC

	工作功率
	1100W

	接口
	进水：3mm标准卡套接口
进气：3mm标准卡套接口

出气：6mm标准卡套接口

	外形尺寸
	350*350*700mm（长*宽*高）

	工作环境
	0~40℃，＜85%RH


注：本设备自带出口温度、湿度监控。

注：HSDG-M通过手动旋钮调节流量及控制湿度，HSDG-A全数显设置流量及控制湿度。HSDG-A配置进口罗卓尼克温湿度传感器，HSDG-M配置国产温度湿度传感器，HSDG-A的控制精度、稳定性、重复性都比HSDG-M更好。
